Allegato sub 5 al Capitolato d’Oneri – Requisiti Tecnici Interfacciamento Sistema RIS/PACS

Requisiti Tecnici richiesti per l’interfacciamento con il sistema RIS/PACS

installato presso l’Istituto Oncologico Veneto

(aggiornato ottobre 2016)

# Caratteristiche Generali dei Sistemi

- RIS: eRis (Exprivia) sistema gestionale dei servizi di radiologia oncologica, radiologia interventistica, senologia clinica, medicina nucleare.

- PACS: O3 IMS (O3 Enterprise) archivio immagini: gestisce le immagini digitali, con capacità di storage superiore a 3 TB/mese.

- Stazioni di refertazione: le workstation di refertazione sono dotate del software Medstation di visualizzazione delle immagini, nativamente integrato con il RIS.

- Sistema di produzione CD/DVD: sistema BatchBurn integrato con il RIS che gestisce 5 robottini distinti distribuiti tra i vari servizi.

- Refertazione vocale: sistema Philips per l’ottimizzazione delle attività di refertazione vocale nativamente integrato con il RIS.

- Firma digitale: il sistema di refertazione supporta sia la firma digitale con smartcard, sia quella remota di infocert.

- Archiviazione legale sostitutiva: il sistema di refertazione è integrato con la i sistemi di conservazione di infocert.

- Moduli Web: il sistema di refertazione  è integrato con il repository aziendale per la distribuzione dei referti e delle immagini ai reparti.

# Tecnologia utilizzata

- RIS: più server virtuali Linux con bilanciatore. Architettura web-based. Storage su NAS.

- PACS: database Oracle-based installato su Server Farm con architettura clusterizzata, Storage su NAS.

# Connettività e apparati di rete

- Protocollo di comunicazione TCP/IP;

- Le sedi Ospedaliere (Ospedale Busonera, Palazzina Radioterapia, Server Farm) sono tutte collegate in fibra a 1 GB.

- Tecnologia degli apparati attivi impiegati: Extreme Networks X440 series (ridondato).

# Requisiti per l’Interfacciamento

Per quanto riguarda la fornitura di nuovi elettromedicali o comunque apparati che producono immagini, è richiesta pertanto una proposta progettuale che consenta il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, affinché le apparecchiature in fase di acquisto  soddisfino le seguenti caratteristiche:

- Compatibilità DICOM 3.0, con interfaccia di output DICOM 3.0 attivata, per trasferimento delle immagini via rete e mediante interfaccia ad altro computer o ad archivio digitale. In particolare vengono richieste le seguenti Classi di Servizio DICOM necessarie all’interfacciamento ed alle gestione ottimale del flusso di lavoro:

    - DICOM Store SCU – per l’invio delle immagini al PACS;

    - DICOM Print SCU – per la stampa delle immagini su stampanti DICOM direttamente dalla modalità di acquisizione;

    - DICOM Modalità Worklist SCU – per la ricezione, sulla consolle di acquisizione, delle liste di lavoro dal sistema RIS;

    - DICOM Q/R SCU/SCP – per il colloquio con il sistema PACS e per lo scambio su richiesta delle immagini;

    - DICOM Storage Commitment - per la conferma di invio immagini al PACS;

    - DICOM MPPS - per l'aggiornamento dello stato dell'esame;

    - Archiviazione di filmati XA/cinemovimento avviene con standard DICOM jpeg lossless o MPEG2.

- Inoltre si richiede che la modalità sia conforme come attore MODALITY ai seguenti profili IHE:

    - Scheduled Workflow o Scheduled Workflow b

    - Patient information reconciliation

    - Nuclear Medicine Image

- Modalità di integrazione con il sistema RIS/PACS:  HL7.

Il sistema deve essere predisposto a recepire aggiornamenti tecnologici.

La soluzione progettuale e l’offerta economica devono comprendere l’installazione delle interfacce, la loro configurazione e il collaudo.