## Lotti
Nuovo Lotto | Sub | Descrizione Lotto | Descrizione Lotto/Sublotto | Unità misura | BASE D'ASTA PER SUBLOTTO | BASE D'ASTA PER LOTTO | Operatore Economico | Osservazione | Proposta di modifica | Documentazione trasmessa di riferimento | Indicare se il materiale è disponibile in confezione singola, sterile, monouso con etichetta staccabile | Eventuali osservazioni sulla base d'asta
1 |  | DRENAGGIO ROTONDO IN SILICONE TIPO VIEW | silicone grado medicale, trasparente, idrorepellente , inerte - punta aperta atraumatica - linea radiopaca su tutta la lunghezza - foratura nella parte terminale per una lunghezza da 7 a 12 cm - lunghezza del drenaggio 50 cm circa - misure del drenaggio da ch 12 a ch 36 - raccordo per il collegamento al tubo di drenaggio | N.
2 | a | DRENAGGIO ROTONDO IN SILICONE TIPO JACKSON-PRATT | silicone grado medicale, trasparente, idrorepellente , inerte - punta aperta atraumatica - linea radiopaca su tutta la lunghezza - foratura nella parte terminale per una lunghezza di almeno 20 cm - ad azione capillare ed anticollabimento - lunghezza del drenaggio a partire da 100 cm fino a 130 cm - raccordi universale per la per la connessione al sistema di aspirazione - misura del drenaggio da ch 10 a ch 19 - raccordo di collegamento al tubo di drenaggio - con ago | N.
2 | b | DRENAGGIO ROTONDO IN SILICONE TIPO JACKSON-PRATT | silicone grado medicale, trasparente, idrorepellente , inerte - punta aperta atraumatica - linea radiopaca su tutta la lunghezza - foratura nella parte terminale per una lunghezza di almeno 20 cm - ad azione capillare ed anticollabimento - lunghezza del drenaggio a partire da 100 cm fino a 130 cm - raccordi universale per la per la connessione al sistema di aspirazione - misura del drenaggio da ch 10 a ch 19 - raccordo di collegamento al tubo di drenaggio - senza ago | N.
3 |  | DRENAGGIO PIATTO IN SILICONE TIPO JACKSON-PRATT | tipologia con foratura sulla totalità della parte radiopaca -silicone grado medicale, trasparente, idrorepellente, inerte con scanalature interne anticollabimento - lunghezza tot. del drenaggio 110 cm circa - misure mm 3x7 e mm4x10 | N.
4 |  | CATETERE TORACICO IN SILICONE C/TROCAR | catetere toracico con trocar metallico diritto 16-20-24-28 | N.
5 |  | CATETERE PER DRENAGGIO TORACICO IN PVC DIRITTO | catetere per drenaggio toracico in pvc diritto ch 28 - 32 lunghezza 45cm | N.
6 |  | CANNULA DI ASPIRAZIONE CHIRURGICA TIPO YANKAUER | PVC grado medicale o altro materiale idoneo - sufficientemente trasparente per una buona visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso - punta angolata, atraumatica, rotonda con fori distali, senza foro di controllo - connessioni universali - misure comprese tra ch 12 e ch 30 | N.
7 |  | TUBO RACCORDO PER ASPIRAZIONE | Tubo sterile in PVc trasparente o altro materiale medicale, non conduttivo, dotato di bassa memoria - diametro interno ch 30(10 mm circa) lunghezza m 3,5 circa (ammessa tolleranza del 10% circa solo ineccesso) - dotato di raccordi universali per un adeguata e sicura connessione al vuoto e alle cannule di aspirazione | N.
8 |  | SET DI DRENAGGIO A CIRCUITO CHIUSO COMPLETO DI SACCA RACCOLTA LIQUIDI E SACCHE DI RICAMBIO | bulbo in silicone trasparente - capacità del serbatoio: minimo 100ml- massimo 400 ml - valvola antireflusso sul raccordo con il tubo di drenaggio - rubinetto apri e chiudi o clamp per l'aspirazione - cono catetere e/o connettore a gradini per raccordo drenaggio - provvisto di laccio o gancio o clip o altro sistema di fissaggio - dotato di tutte le clamps necessarie per l'utilizzo - sacca di raccolta adeguata alla capacità del serbatoio, con opportuni sistemi di chiusura e clampaggio | N.
9 |  | DRENAGGIO CON SCANALATURE PER RACCOLTA DEI FLUIDI_Smartdrain scanalato | Silicone di grado medicale , idrorepellente, inerte - canali di drenaggio indipendenti ad alto flusso - unica estrusione - linea radiopaca su tutta la lunghezza - lunghezza totale non inferiore a 100 cm e non superiore a 120 cm - tipologia rotonda con trocar per misure da ch10 a ch 24 - tipologia piatta con trocar per misure da mm 7 - adattatore per le connessioni | N.
10 |  | SET DI DRENAGGIO PLEURICO PERCUTANEO IN POLIURETANO | Tubo di drenaggio in poliuretano radiopaco provvisto di ago retrattile a punta smussa tipo Veress - doppia valvola antireflusso integrata - connettore a 2 vie per drenaggio e raccolta liquidi - bisturi, siringa e sacca di raccolta con valvola uniidirezionale interna e attacco luer-lock - misure ch9 e ch12 | N.
11 |  | SET PER PNEUMOTORACE CON TECNICA SELDINGER | catetere in poliuretano radiopaco tipo pigtail 14 fr, lunghezza 29 cm - ago otturattore in acciaio con distanziatore Peel Away - tubo connettore in PVC - rubinetto a 3 vie con tappo - valvola di drenagiio tipo heimlich - guida metallica a J lunga 70 cm | N.
12 |  | SET DI DRENAGGIO PLEURICO/PNEUMOPERICARDICO | set di drenaggio pleurico/pneumopericardico | N.
13 |  | CATETERE TORACICO IN SILICONE | catetere in silicone, traparente, con linea radiopaca - marcature di profondità graduate - punta atraumatica, con adattatore per collegamento ai sistemi di drenaggio/aspirazione, con fori sull'estremità distale - disponibile nella versione diritta da ch 12 a ch 36 e ad angolo retto da ch 24 a ch 36 con varie lunghezze - monouso, sterile | N.
14 |  | Sistemi di drenaggio toracico e pleurico a 3 e 4 camere, con valvola meccanica, totalmente a secco_Drentech DOUBLE | Sistema sterile, monouso, costitutito in materiale plastico, dotato di: tubo di collegamento al catetere toracico con relativo raccordo conico, latex free; utilizzabile a gravità o in aspirazione; portatile, con sistema di fissaggio al letto del paziente; camera di raccolta graduate al millimetro, capacità circa 2000 ml; valvola di tenuta di tipo meccanico completamente a secco; regolatore meccanico per controllo aspirazione calibrata; valvola della pressione positiva automatica; valvola di rilascio della pressione negativa; per utilizzo adulto/pediatrico | N.
15 |  | SISTEMI DI DRENAGGIO TORACICO E PLEURICO A 3 CAMERE CON VALVOLA MECCANICA | Sistema sterile monouso costituito in materiale plastico dotato di: tubo di collegamento al catetere toracico con relativo raccordo conico latex free; utilizzabile a gravità o in aspirazione, portatile, con sistema di fissaggio al letto del paziente; camere di raccolta graduate al millimetro, capacità circa 2000 ml; valvola di tenuta ad acqua; regolatore meccanico per controllo aspirazione ; valvola di rilascio /scarico della pressione positiva; valvola di rilascio/scarico dell'alta negatività; per utilizzo adulto/pediatrico | N.
16 |  | SISTEMI DI DRENAGGIO AD ALTO VUOTO | Dispositivi sterili, monouso, sottovuoto, per la raccolta di materiale biologico di drenaggio costituiti da:un flacone rigido da 600 ml di capacità, in pvc trasparente o altro materiale plastico per uso medicale graduato, tubo di raccordo in pvc o altro materiale plastico per uso medicale, lungo almeno 1 metro, con connessione luer al flacone e 2 morsetti di chiusura; connettore universale conico multicalibro /6-18 ch); sistema di aggancio | N.
17 |  | Sistemi di drenaggio a medio vuoto_Drainobag basse pression TL | Dispositivi sterile monouso, sottovuoto, per la raccolta di materiale biologico di drenaggio costituiti da: un flacone rigido da 600 ml di capacità, in pvc trasparente o altro materiale plastico per uso medicale, graduato; tubo di raccordo in pvc o altro materiale plastico per uso medicale, lungo almeno 1 mtero, con connessione luor lock al flacone e 2 morsetti di chiusura; connettore universale conico multicalibro /6-18 ch); sistema di aggancio | N.
18 |  | SISTEMI DI DRENAGGIO A SOFFIETTO_Serodrain | Sistema di drenaggio post-operatorio in continuo con aspirazione controllata, monouso, sterile costituito da: un soffietto in pvc trasparente o altro materiale plastico per uso medicale, graduato, con capacità di 50 ml circa, forza di aspirazione compresa tra 80 e 120 mmhg, valvola di non ritorno; tubo di raccordo in pvc o altro materiale plastico per uso medicale, dotato di clamp per la connessione di tubi di drenaggio con raccordi multicalibro tra 6 e 18 ch | N.
19 |  | DRENAGGIO BILIARE A T DI KEHR | drenaggio biliare a T di kehr in silicone opaco r.x., tacche di profondità, misure varie, | N.
20 | a | DRENAGGIO AZIONE CAPILLARE | tubo di drenaggio rotondo in silicone con scanalature esterne a spirale da ch 10 a ch 19 lunghezza 110 cm circa , sterile, con ago guida | N.
20 | b | DRENAGGIO AZIONE CAPILLARE | tubo di drenaggio rotondo in silicone con scanalature esterne a spirale da ch 10 a ch 19 lunghezza 110 cm circa , sterile, senza ago guida | N.
21 |  | DRENAGGIO DI DELBERT | drenaggio ondulato di delbert in para, varie misure, monouso | N.
22 |  | CATETERI DRENAGGIO ASCESSI, BILIARI E NEFROSTOMICI MISURE VARIE - Versione drenaggio percutaneo biliare interno-interno-esterno Versione drenaggio percutaneo nefrostomico | Cateteri per drenaggio posizionabili sia con il metodo Seldinger (cioè coassialmente ad una guida precedentemente inserita, compatibilità 0.035''/0.038''), che mediante il metodo "a puntura diretta". Disponibili in almento due diversi tipi di consistenza. Disponibilità di almeno 5 calibri 6 - 8 – 10 – 12 – 14 Fr ed almeno due lunghezze di circa 20 e 25 cm. Materiale di costruzione flessibile, idrofilico, atraumatico, altamente radiopaco, biocompatibile e resistente alle incrostazioni. Pareti sottili che garantiscano il miglior rapporto diametro interno/esterno pur mostrandosi resisti al kinking. Disponibilità di punta distale a J o a pigtail con fermo esterno, rastremata per facilitare l' introduzione, possibilità di avere a disposizione la punta riassorbibile. Versione drenaggio percutaneo biliare interno-interno-esterno, con possibilità di avere versione con punta dissolvibile, disponibilità di 4 calibri 8 – 10 – 12 – 14 Fr e con lunghezza di circa 35 cm, compatibilità con guide 0.035''/0.038'' e punta a pigtail con fermo esterno. Versione drenaggio percutaneo nefrostomico, con possibilità di avere versione con punta dissolvibile, disponibilità di 4 calibri 8 – 10 – 12 – 14 Fr e con lunghezza di circa 25 cm, compatibilità con guide 0.035''/0.038'' e punta a pigtail con fermo esterno. | N.
23 |  | CATETERI UROLOGICI DJ MISURE VARIE | Rapporto flessibilità/resistenza all'inginocchiamento 10; Scorrevolezza, atraumaticità ed idrofilia 15; Rastrematura della punta e forza di spinta 15; Pervietà nel tempo 15; Stabilità nel sito di rilascio 15 | N.