## Foglio1
ALLEGATO 6a - QUESTIONARIO TECNICO
Rif. | Descrizione | Descrizione soluzione proposta | Riferimenti documentazione tecnica per la verifica (n. pagina, fascicolo, etc)
1 | Gantry
1.1 | Diametro del tunnel ≥ 80 cm (specificare)
1.2 | Centratore luminoso o laser solidale al gantry TC
1.3 | Distanza tubo – detettori ≤ 128 cm (specificare)
2 | Tavolo porta paziente
2.1 | Escursione longitudinale ≥ 160 cm (specificare)
2.2 | Campo effettivamente esplorabile in scansione spirale ≥ 150 cm (specificare)
2.3 | Minima altezza da terra ≤ 60 cm (specificare)
2.4 | Ampia escursione verticale (specificare)
2.5 | Controllo manuale e motorizzato tramite consolle di comando e direttamente nel gantry
2.6 | Incremento minimo nell’escursione longitudinale ≤ 0,5 mm (specificare)
2.7 | Accuratezza del posizionamento verticale e longitudinale (specificare accuratezza)
2.8 | Capacità di carico con carico equidistribuito e tavolo al massimo sbalzo ≥ 200 kg (indicare)
2.9 | Tavola piatta indicizzata in fibra di carbonio per radioterapia (indicare spessore equivalente e dichiarare la rispondenza alle indicazioni del Task Group n.66 AAPM)
2.10 | Barre di aggancio per i sistemi di immobilizzazione della RT (almeno 2)
3 | Generatore di alta tensione
3.1 | Generatore ad alta tensione ad emissione continua con potenza utile ≥ 60 kW (indicare valore)
3.2 | Tensione massima selezionabile in uso clinico ≥ 135 kV (indicare valore)
3.3 | Possibilità di diversi valori di tensione selezionabili (specificare)
3.4 | Corrente massima a 120 kV ≥ 500 mA (indicare)
4 | Complesso radiogeno
4.1 | Tempo di emissione continua a 120 kV ≥ 100 secondi (indicare valore)
4.2 | Doppia macchia focale (specificare dimensioni)
4.3 | Capacità termica anodica più elevata possibile (indicare valore)
4.4 | Capacità di dissipazione dell’anodo più elevata possibile (indicare valore)
4.5 | Capacità di dissipazione termica del complesso radiogeno più elevata possibile (indicare valore)
5 | Sistema di scansione acquisizione e ricostruzione
5.1 | Numero di strati contigui acquisiti in una singola rotazione di 360° non inferiore a 16 (indicare valore)
5.2 | Dimensione minima del singolo rivelatore sub-millimetrico non superiore a 0.75 mm (specificare valore)
5.3 | Tempo minimo di scansione su 360° ≤ 0,8 secondi (specificare)
5.4 | Spessore minimo di strato inferiore a 1 mm (indicare valore)
5.5 | Ampia gamma di spessori di strato selezionabili (specificare)
5.6 | FOV di acquisizione ≥ 50 cm (indicare dimensione massima)
5.7 | FOV esteso ≥ 65 cm (indicare dimensione e accuratezza HU)
5.8 | Diversi valori di pitch selezionabili (indicare)
5.9 | Possibilità di scansione a spirale senza interruzioni per un tempo non inferiore a 100 sec (specificare)
5.10 | Lunghezza massima di acquisizione della radiografia digitale di posizionamento (specificare)
5.11 | Interfacciabilità con diversi sistemi di gating respiratorio tra cui il sistema RPM della Varian (specificare)
5.12 | Ulteriori soluzioni per ottimizzare e potenziare il sistema di scansione e acquisizione (descrivere soluzioni offerte)
6 | Qualità delle immagini e dose
6.1 | Presenza del sistema automatico di controllo dei mA durante la scansione (descrivere funzionamento)
6.2 | Sistema di ricostruzione iterativa (descrivere caratteristiche sistema offerto)
6.3 | Algoritmi di ricostruzione iterativa di ultima generazione (specificare se offerti o implementabili)
6.4 | Sistema di selezione assistita dei kV (descrivere funzionamento ove presente)
6.5 | Sistemi di ottimizzazione della dose specifici per scansioni pediatriche (descrivere ).
6.6 | Presenza di altri sistemi software o hardware per l'ottimizzazione della dose al paziente (descrivere)
6.7 | Eventuali sistemi di registrazione della dose (es. software per dose tracking)
6.8 | Risoluzione spaziale basso contrasto (mm a …. % di contrasto ) (specificare i parametri di scansione, di ricostruzione e di elaborazione)
6.9 | Risoluzione spaziale in lp/cm corrispondente al 2% della curva MTF, specificando il metodo di misura, la dose e i parametri di scansione utilizzati.
6.10 | Risoluzione spaziale in lp/cm corrispondente al 10% della curva MTF, specificando il metodo di misura, la dose e i parametri di scansione utilizzati.
6.11 | CTDI (mGy/mAs) al centro del fantoccio head (riportare valore corrispondente a 120 kV, specificare collimazione)
6.12 | CTDI (mGy/mAs) alla periferia del fantoccio head (riportare valore corrispondente a 120 kV, specificare collimazione
6.13 | CTDI ( mGy/mAs) al centro del fantoccio body (riportare valore corrispondente a 120 kV, specificare collimazione)
6.14 | CTDI ( mGy/mAs) alla periferia del fantoccio body (riportare valore corrispondente a 120 kV, specificare collimazione)
7 | Consolle di comando
7.1 | Ambiente multitasking per eseguire contemporaneamente scansione, ricostruzione, visualizzazione ed elaborazione (descrivere)
7.2 | Sistema informatico di ultima generazione (descrivere)
7.3 | Processori ad elevata prestazione (descrivere)
7.4 | Elevata memoria RAM non inferiore a 3GB (specificare)
7.5 | Sistema di archiviazione delle immagini su disco rigido di elevata capacità (specificare)
7.6 | Sistema di archiviazione delle immagini su DVD/CD-Rom
7.7 | Scheda di rete ad alta velocità per lo scambio dei file secondo protocollo TCP/IP e DICOM (descrivere caratteristiche)
7.8 | Monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni e conforme alle specifiche medicali (specificare: tecnologia, dimensioni, risoluzione, luminanza massima, contrasto massimo)
7.9 | Sistema di comunicazione verbale bidirezionale
7.10 | Elenco predefinito di protocolli di scansione (descrivere)
7.11 | Possibilità di modificare manualmente i parametri principali dei protocolli di scansione
7.12 | Presenza di protocolli di acquisizione pediatrica o possibilità di integrazione
7.13 | Matrice di ricostruzione ≥ 512x512
7.14 | Matrice di visualizzazione ≥ 1024x1024
7.15 | Tempo di ricostruzione per singola immagine in matrice 512x512 ≤ 0,5 secondi
7.16 | Conformità allo standard DICOM e produzione del Radiation Dose Structured Report (RDSR)
7.17 | Interfaccia DICOM per connessione ai sistemi di Simulazione Virtuale/Piani di Trattamento
7.18 | Scansione a pacchetti multipli
7.19 | Possibilità di ricostruzioni MPR, coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee "in tempo reale" a partire da sezioni assiali
7.20 | Software per ricostruzioni di tipo MIP
7.21 | Software per ricostruzioni 3D di superficie e di volume (3D-SSD e 3D-VR)
7.22 | Software per la sincronizzazione delle scansioni con l’iniezione del mezzo di contrasto
7.23 | Software per la riduzione di artefatti da movimento (descrivere)
7.24 | Software per la riduzione di artefatti metallici (descriverne in dettaglio funzionamento, applicabilità, etc.)
7.25 | Programma per l’esecuzione di scansioni dinamiche in rapida sequenza con e senza lo spostamento del tavolo porta paziente (descrivere)
7.26 | Classi Dicom incluse (specificare)
7.28 | Eventuali ulteriori soluzioni per un imaging avanzato (descrivere soluzioni offerte e allegare documentazione tecnica).
8 | Unità di post-elaborazione/simulazione
8.1 | Processore di ultima generazione di elevate prestazioni (specificare)
8.2 | Memoria RAM (specificare)
8.3 | Sistema di archiviazione delle immagini su disco rigido di elevata capacità (specifcare)
8.4 | Sistema di archiviazione delle immagini su DVD/CD-ROM
8.5 | Monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni e conforme alle specifiche medicali (specificare: tecnologia, dimensioni, risoluzione, luminanza massima, contrasto massimo)
8.6 | Programma per ricostruzioni 3D di Superficie
8.7 | Programmi per ricostruzione MPR, 3DVR e MIP
8.8 | Programma di visualizzazione in modalità Cine
8.9 | Modulo di gestione/controllo del sistema Laser Mobili (descrivere)
8.10 | Tool di segmentazione e contornamento automatici degli organi (descrivere)
8.11 | Contouring sagittale e coronale (descrivere)
8.12 | Software di localizzazione delle coordinate dell’isocentro (descrivere)
8.13 | Ricostruzione di immagini DICOM RT DRR
8.14 | Programma di gestione del gating respiratorio con ricostruzione e visualizzazione dinamica/cine delle immagini acquisite (descrivere)
8.15 | Software per la fusione/coregistrazione di immagini provenienti da altre modalità per la miglior definizione dei volumi target e deglil organi a rischio (descrivere estesamente, allegare documentazione tecnica)
8.16 | Ulteriori soluzioni per una miglior definizione dei volumi bersaglio e degli organi a rischio (descrivere moduli e soluzioni offerte)
8.17 | Ulteriori soluzioni per ottimizzazione del workflow (descrivere soluzioni offerte)
8.18 | Conformità allo standard DICOM e DICOM RT
8.19 | Scheda di rete ad alta velocità per lo scambio dei file secondo protocollo TCP/IP e DICOM
8.20 | Classi Dicom incluse (specificare)
9 | Centratori laser mobili autocalibranti
9.1 | Numero e tipo di laser offerti (descrivere, almeno 3 uno a soffitto, 2 a parete)
9.2 | Accuratezza e precisione di posizione non inferiore a 1 mm (specificare)
9.3 | Controllo computerizzato (descrivere)
9.4 | Fantocci per calibrazione e verifica (descrivere)
9.5 | Spessore del laser non superiore a 1 mm (specificare)
10 | Gating respiratorio
10.1 | Sistema per acquisizione e ricostruzione 4D e sistema di sincronizzazione con l’attività respiratoria in modalità retrospettiva e prospettica (descrivere sistema offerto)
10.2 | Sistema di gating in dotazione all'apparecchiatura per la difinizione dei volumi in movimento (descrivere ulteriori sistemi offerti)
11 | Gruppo di continuità
11.1 | Gruppo di continuità per il salvataggio dei dati informatici in caso di mancata alimentazione.
12 | Strumentazione e fantocci
Fantoccio per controlli quotidiani del TC simulatore, per verifica isocentro e allineamento laser, comprensivo di dettagli per il controllo di costanza dei numeri HU, e uniformità, distorsioni e spessore di strato, con software per l'analisi automatica delle immagini di controllol
12.1 | Fantocci per la midura di dose in TC, CTDI (HEAD e BODY standard, eventualmente concentrici)
12.2 | Elettrometro multifunzione con possibilità di collegare camere a ionizzazioni e sensori con tensione di polarizzazione da 50V a 300 V, corredato dai seguenti rivelatori:
- Camere a ionizzazione: pencil per CTDI,lunghezza 10 cm e 30 cm
- Rivelatore a semiconduttore per misura di dose, rateo di dose, tempo di esposizione, kV, HVL, filtrazione etc.
12.3 | Sistema di dosimetria in vivo MOSFET con lettore portatile ad almeno cinque vie, con fantoccio per alloggiamento dosimetri, seconda fornitura inclusa.
13 | Garanzia ed assistenza
13.1 | Manutenzione full risk (descrivere, e allegare scheda All.6b)
14 | Formazione
14.1 | Corso di formazione per il personale medico, fisico e tecnico (allegare documentazione specifica)
Timbro della Ditta
Firma del legale rappresentante