ALLEGATO 12

Oggetto: Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020 e s.m.i. tramite piattaforma SINTEL, di contratto triennale per servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria full-risk delle porte e passapreparati schermati alle radiazioni presso le sedi di Schiavonia e Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova Commessa IOV1301.

CIG: 8949194483

ELENCO CONTROLLI DI MINIMA RICHIESTI

PER MANUTENZIONE ORDINARIA / PREVENTIVA

Porte scorrevoli schermate alle radiazioni

| Controllo delle sicurezze antischiacciamento, delle fotocellule e delle coste sensibili, interne ed esterne (la porta si ferma solo in chiusura) |  |
| --- | --- |
| Controllo della struttura e della guida antirovesciamento, mediante controllo visivo delle saldature. |  |
| Controllo usura ruote e guida di scorrimento, mediante il controllo visivo (assenza di impedimenti all’interno della guida ed eventuale rimozione degli stessi) |  |
| Controllo delle funzioni elettriche e delle lampade di segnalazione |  |
| Controllo e pulizia della fossa e del cingolo di copertura (se la porta è incassata a pavimento) |  |
| Ingrassaggio organi in movimento, superiori ed inferiori (se presenti). |  |
| Verificare apertura della porta senza corrente, con UPS (se UPS presente) |  |
| Verificare apertura della porta senza corrente, con l’apposita leva di apertura manuale |  |
| Verificare funzionamento tasto emergenza intero ed esterno bunker e pulsantiera remota (se presente) |  |
| Verificare funzionamento tasto “APRE e CHIUDE” intero ed esterno bunker e pulsantiera remota (se presente) |  |
| Verificare apertura parziale (circa 65cm), se prevista |  |
| Controllo livello olio idraulico con porta chiusa ed eventuale rabbocco al bisogno. |  |
| Verificare la caduta di tensione all'apertura del portello del quadro |  |

Passapreparati

| Controllo delle sicurezze, interne ed esterne |  |
| --- | --- |
| Controllo della struttura e del sistema di apertura. |  |
| Controllo usure mediante il controllo visivo (assenza di impedimenti all’interno della guida ed eventuale rimozione degli stessi) |  |
| Controllo delle funzioni elettriche e delle lampade di segnalazione |  |
| Controllo e pulizia delle parti di battuta apertura e chiusura |  |
| Ingrassaggio organi in movimento, superiori ed inferiori (se presenti). |  |
| Verificare apertura delle parti sotto gruppo di continuità |  |
| Verificare apertura sistemi apertura manuale |  |
| Controllo eventuale sistemi idraulici ingrassaggi e/o livelli olio idraulico eventuale rabbocco al bisogno. |  |
| Verificare la caduta di tensione all’azionamento di sistemi elettrici |  |
| Verificare sistemi di tenuta all’aria e/o guarnizioni ove presenti |  |

NOTA IMPORTANTE: L’elenco suddetto è da considerarsi di minima e non esime l’appaltatore a seguire manuali e prescrizioni del costruttore degli apparati.